ГОСКОМАРХСТРОЙ     РСФСР

Производственный  и   научно-исследовательский    институт

по  инженерным  изысканиям  в  строительстве

# Западно-Сибирский  трест  инженерно-строительных  изысканий

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ОПРЕДЕЛЕНИЮ  ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ   ГРУНТОВ  РАСКЛИНИВАЮЩИМ

ДИЛАТОМЕТРОМ    РД-100

## Москва 1991

#### УДК 624.131.38

Рекомендованы  к  изданию  решением   инженерно-геологической секции   научно-технического  совета  ПНИИИС  Госкомархстроя  РСФСР.

Рекомендации по определению деформационных свойств грунтов расклинивающим   дилатометром.  (ПНИИИС. - М., 1991).

Дано техническое описание дилатометра, его назначение и область применения. Приведена методика проведения полевых испытаний, обработка результатов опытов, методика метрологической поверки дилатометра.

Для инженерно-технических работников проектно-изыскательских и научно-исследовательских организаций.

Табл.2, ил.10

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Применение полевых методов исследования свойств грунтов существенно повышает достоверность и качество инженерно-геологической  информации,  сокращает сроки выполнения работ. Для успешного применения полевых методов в разнообразных грунтовых условиях существует целый ряд приборов и оборудования, которые предназначены для изучения свойств грунтового массива в его природном  залегания.  К  таким   приборам относится и расклинивающий   дилатометр   РД-100.

Принцип  работы расклинивающего дилатометра РД-100 основан на методе контролируемых перемещений. Дилатометр позволяет определить модуль деформация грунта в процессе задавливания в массив рабочего наконечника дилатометра - клина, снабженного тензометрическим динамометром. Определение модуля деформации грунта может 'производиться как в непрерывном, так и в дискретном режиме. Рабочий наконечник можно погружать в грунт с помощью любой серийной установки статического зондирования. Глубина опробования определяется усилием задавливания зондировочной установки и физико-механическими свойствами грунтов и в среднем составляет до 15-20 метров.

Данные рекомендации основаны на опыте эксплуатации опытных образцов дилатометров при инженерно-геологических изысканиях на территории г.Новосибирска и Новосибирском области в песчано-глинистых грунтах различного генезиса и степени водонасыщения. При сопоставлении результатов определения модуля деформации расклинивающим дилатометром РД-100 со стандартными определениями в компрессионном приборе и лопастным   прессиометром    ЛПМ - 15  была    выявлена     тесная       зависимость

между сравниваемыми  значениями модулей деформации (коэффициент корреляции соответственно равен 0,94 и 0,9), что свидетельствует о высокой представительности результатов испытаний грунтов расклинивающим дилатометром.

В настоящее  время  трестом ЗапСибТИСИЗ организован выпуск дилатометров  РД-100  в  количестве  40 приборов  в  год.

Рекомендации подготовлены ПНИИИС (зав. ОИГИ, д.г.-м.н,, проф. Р.С.Зиангиров, гл.технолог Ю.Ф.Якимов) и ЗапСибТИСИЗ (с.н.с. НГО, к.т.н. В.П. Писаненко, гл. геолог отд.№6 С.Н. Лавров).

Авторы благодарят д.т.н., проф. Л.С. Амаряна за высказанные замечания  и  помощь  в  работе.

Замечания  и  предложения  просим  направлять  по  адресу: 630099, г. Новосибирск - 99,   ул. Фрунзе, 14,   ОАО «Стройизыскания».

I.   НАЗНАЧЕНИЕ   И    ОБЛАСТЬ   ПРИМЕНЕНИЯ

1.1.  Расклинивающий  дилатометр  РД-100  предназначен  для определения модуля деформации грунтов в условиях их естественного залегания  путем  задавливания   в   грунтовый   массив  рабочего наконечника   клиновидной   формы.

- Для  обеспечения   работы  расклинивающего дилатометра  могут быть использованы серийно выпускаемые установки статического  зондирования  (С-832М, СП-59, С-979, УЗБ-12М  и  др.) и специально оборудованные буровые станки (УГБ-50М, УГБ-1ВС, ЛБУ-50  и  др.).

1.3. Область применения РД-100 - песчаные, пылевато - глинис-
тые, лёссовые,  биогенные грунты  и  илы  с   различной степенью водонасыщеаия.

1.4. Не допускается применение дилатометра в мерзлых грунтах,
насыпных  грунтах  со строительным мусором и грунтах, содержащих
включения обломков кристаллических пород размером более 2 мм.

2.  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ  РД-100

2.1. Общий вид прибора, смонтированного на самоходной установке   статического   зондирования  СП-59,  показан   на   рис 1.

Комплект  дилатометра  РД-100   состоит  из  рабочего наконечника 1 (рис.1), колонны зондировочных штанг 2, кабеля 4 и серийно выпускаемого регистратора 5 марки   ЦТИ-1.

2.2. Техническая характеристика расклинивающего  дилатометра РД-100   приведена   в таблице I.

2.3. Рабочий наконечник дилатометра (рис.2)  состоит из корпуса 1 клиновидной  формы, внутри  которого  выполнен   тензометрический

### Рис. 1.    Общий   вид    установки

Рис. 2.   Рабочий   наконечник   дилатометра

Таблица 1

| №№ Основные параметры п/п | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1. Глубина исследований грунтовой толщи 2. Максимальное вдавливающее усилие 3. Максимально допустимое значение модуля деформации 4. Точность регистрации значений модуля деформации грунтов в интервале 1-100 МПа 5. Скорость погружения РД-100 в грунт 6. Длина электрического кабеля 7. Размер тензокамеры 8. Высота корпуса РД-100 9. Ширина РД-100 10. Угол раскрытия клина 11. Вес дилатометра с регистрирую- щим блоком (без зондировочных штанг) 12. Напряжение питания Потребляемая мощность Рабочая температура эксплуата- ции регистратора 15. Время прогрева электроаппара- туры Продолжительность непрерывной работы 17. Регистрация показателей | п.м кН кг/см2 кг/см2 м/мин п.м мм мм мм градус кг В Вт градус мин не регла цифровая | 20 100 1000 1,0 0,3 ÷ 0,4 30 32 х 32 400 100 4 10,5 12,5 – 21,0 0,22 -50 ÷ +50 10,0 ментируется |

динамометр 2  мембранного  типа.  Электрический  кабель  4  пропущен через внутреннее отверстие 3 корпуса I и полые зонди-ровочные штанги и служит для обеспечения работы тензометричес-кого динамометра и комплексе с регистратором ЦТИ-1. Внутренняя полость тензометричеокого динамометра 2 залита герметиком и закрыта крышкой 5. Корпус I дилатометра соединяется с колонной зондировочных  штанг посредством резьбового соединения 6.

2.4.  При задавливании рабочего наконечника I дилатометра в грунт (рис. 1), колонна штанг 2 проходит через центрирующую плиту 8, а на верхнем конце штанг устанавливается разрезной оголовник 7, на который  передается  задавливащая  нагрузка  от штока гидродомктата 3 установки статического зондирования 6. При этом электрический кабель 4 должен быть пропущен в прорезь разрезного оголовника 7.

2.5.  Конструкции разрезного оголовника и центрирующей плиты приведены  соответственно  на  рис.3  и  4.

2.6.  Для предварительной проходки насыпных или мерзлых грун-
тов в комплекте РД-100 целесообразно иметь комплект проколов,
конструкция   которых  приведена  на  рис.5.

2.7.  В качестве зондировочных штанг могут быть использованы
любые типы штанг, позволяющих передавать осевое усилие величи-
ной  до  100 кН  и имеющих внутреннюю цилиндрическую полость диаметром не менее 20 мм. В практике обычно применяются стандартные  штанги  статического  зондирования   диаметром  36 мм.

2.8.  Для уменьшения суммарного трения по боковой поверхнос-
ти колонны зондировочных штанг допускается применять расшири-
тель,  диаметр  которого  на  2-4 мм   больше   диаметра   штанг.

2.9.  При использовании других типов зондировочных установок
или    нестандартных    штанг    следует    соответствующим     образом

Рис.5

изменить конструкцию деталей, изображенных на рис.3, 4, 5.

2.10.  Питание  прибора РД-100  осуществляется  от аккумуляторной батареи базового автомобиля; аккумулятор должен быть исправен и  иметь  напряжение  в  диапазоне  от  12,5  до  21,0  вольт.

2.11.  Глубина исследования грунтовой толщи с помощью РД-100
регламентируется возможностями силового блока зондировочной
установки, а  также   длиной   кабеля.

2.12.  Рабочие   наконечники  расклинивающего дилатометра выпускаются в 3-х вариантах с максимальной величиной определяемого  модуля   деформации   50,100   и   200 МПа.

3.   ПОДГОТОВКА   К    РАБОТЕ

3.1. Порядок подготовки к работе установки статического зон-
дирования и измерителя ЦТИ-I  регламентирован самостоятельными
руководствами по эксплуатации.

3.2. Подобрать комплект штанг и проверить работоспособность
резьбовых   соединений.

3.3. Уложить штанги в ряд на пол кузова установки статичес-
кого зондирования таким образом, чтобы наружная резьба предыду-
щей штанги находилась рядом с внутренней резьбой следующей
штанги   и   т.д.  (рис.6).

3.4.  Отсоединить  разъем  кабеля  от  регистратора  показаний.

3.5. Закрыть разъем изолентой или пленкой с целью предохра-
нения   его  от  загрязнения.

3.6. Проложить кабель внутри штанг с таким расчетом, чтобы
не нарушалась выбранная заранее последовательность сочленения
зондировочных штанг (рис.7).

3.7.  Зондировочные  штанги  с  пропущенным  кабелем  и   рабочий

наконечник  дилатометра  уложить  в  ящик  с  ограничительными приспособлениями, исключающими самопроизвольное смещение оборудования в процессе транспортировки.

3.8. Для увеличения срока эксплуатации уложенный кабель
должен находиться в штангах постоянно. Использование этих
штанг   для   статического   зондирования  нежелательно.

3.9. Освободить разъем от изоляции и подключить его к ре-
гистратору   показаний.

3.10. Подключить электрическое питание к прибору через
разъем Х2, расположенный на задней стенке измерителя ЦТИ-I,
соблюдая  полярность, указанную   на   разъеме  Х2.

3.11 Включить электропитание прибора РД-100 и произвести прогрев   в   течение 10 мин.

3.12. Убедиться, что ручка "установка нуля" плавно регулирует нулевое показание регистратора в отрицательную и положительную сторону.

3.13. После прогрева прибора показания на цифровом табло
должны быть стабильными. Допускается изменение показания на
± 1  в   последнем   разряде цифрового табло.

3.14. Убедиться, что на блоке переключателей ЦТИ-1 установ-
лен указанный в тарировочных документах коэффициент преобразо-
вания "К".

3.15. Переключатель выбора режима работы на лицевой панели
ЦТИ-1 должен находиться в положении "М".

3.16. Переключатель каналов (лицевая панель ЦТИ-1) должен стоять в положении "О".

3.17. При подключении кабеля дилатометра к разъему Х1, расположенному на задней стенке ЦТИ-1, необходимо  соединить  между

собой винтами клеммы с одинаковыми маркировочными номерами и заизолировать провода. Тензометрический мост датчика давления при этом будет подключен к измерителю по четырехпроводной схеме, изображенной  на  рис.9   "Руководства..."  к ЦТИ-1.

3.18. На цифровом табло регистратора установить ноль. Прибор готов к работе.

4. ПРОВЕДЕНИЕ   ПОЛЕВЫХ   ИСПЫТАНИЙ

4.1. Установку статического зондирования поставить на точку испытания грунтов.

4.2. При наличии в кровле исследуемого грунтового разреза
насыпных или мерзлых грунтов их необходимо пробурить или под
готовить место испытания с помощью прокола на всю глубину на-
сыпного   или   мерзлого  слоя.

4.3. В процессе погружения в грунт прокол вдавливает встре-
чающиеся включения в стенку выработки и освобождает место для
свободного опускания рабочего наконечника дилатометра.

4.4. Для облегчения процесса прокалывания дилатометр должен
быть снабжен комплектом проколов различной ширины (рис.5).
Прочные отложения следует проходить, начиная с наиболее узкого
прокола.

4.5. Установить рабочий наконечник дилатометра со штангой и
оголовником под шток гидродомкрата зондировочной установки и
произвести задавливание рабочего наконечника в грунт с последо-
вательным наращиванием колонны зондировочных штанг аналогично
процессу статического зондирования. При этом на цифровом табло
регистратора будут высвечиваться мгновенные значения модуля де-
формации  Е0  исследуемого   грунта.  Ввиду   отсутствия   плавающей

запятой на табло измерителя ЦТИ-1 величина модуля деформаций измеряется  в  кг/см2.

4.6. Дилатометр предназначен для работы как по методике его
непрерывного погружения в исследуемый грунт, так и дискретной
методике с остановкой движения дилатометра на заранее намечен-
ных  глубинах.

4.7.	 Методику непрерывного погружения целесообразно приме-
нять на ранних стадиях проектирования, когда исследуемая толща
еще  не   расчленена   на  слои.

Скорость погружения дилатометра в грунт должна быть постоянной. Величину скорости погружения рекомендуется принять равной 0,3-0,4 м/мин.

Показания нестабилизированных значений модуля деформации грунтов Е0 в процессе погружения рекомендуется брать поин-тервально   через  0,2 м.    При   этой   методике   модуль   деформации

Е0 , как правило, выше  на 30-50 %  по сравнению с  данными стабилизированных   значений   Е.

Для определения значений корректирующего коэффициента К', приводящего в соответствие нестабилизированные Е0 к стабилизированным значениям модуля деформации Е при неподвижном дилатометре, также  периодически, но  с более крупным интервалом (в зависимости от сложности грунтовых условий), например, 1-2 м, следует производить стабилизированные опыты с полной остановкой дилатометра.

После наращивания очередного звена колонны штанг необходимо произвести следующую профилактическую процедуру: приложить к штангам   выдергивающее   усилие   и   приподнять дилатометр на 0,2-0,3 м.  Затем прикладывают вдавливающее усилие, устанавли-вают  постоянную скорость погружения 0,3-0,4 м/мин и приступают к опробованию следующего интервала.

Процедура "погружение - выдергивание - погружение" центрирует погружение  корпуса  дилатометра,  не  дает  ему  уходить  в  сторону.

4.8.  Методика дискретного опробования менее производительна, но отличается повышенной точностью опробования. Она применяется на более поздних стадиях проектирования, когда, как правило, исследуемая толща предварительно изучена, расчленена на слои, по которым требуется дать более достоверную информацию. В этом случае программой работ должны быть предусмотрены конкретные глубины, на которых требуется произвести опробование с такой частотой, чтобы удовлетворить требованиям нормативных документов  в  отношении  представительности   статистических выборок.

По  методике  дискретного опробования дилатометр задавливается в грунт до заданной глубины опробования и непосредственно перед остановкой  движения   дилатометра  берется показание Е0 , после чего погружение дилатометра в грунт прекращается. Очень важно после остановки дилатометра не допустить его поднятия за счет упругого отпора  грунта, что  имеет  место  при  малых  глубинах  опробования. С  этой  целью   производится   принудительное   торможение  дилатометра, которое легко осуществить путем упора штока   гидроцилиндра   в   силовую раму установки статического зондирования  и поддержания в гидросистеме домкрата давления, превышающего или равного давлению, при котором производилось погружение   дилатометра   в   грунт   перед   его   остановкой.

Спустя   5-10 сек.   после   остановки   дилатометра  берется  первое

показание модуля деформации Ео и в  этот  же  момент включается секундомер. Затем следует взять отсчет трех значений модуля деформации  Ẽ1, Ẽ2, Ẽ3,  которые  соответствуют  времени наблюдения  t1 = 2,0;  t2 = 4,0;   t3 = 6,0 мин. с момента включения секундомера. Затем производят погружение дилатометра на следующую глубину и повторяют операции, описанные выше.

При наращивании штанг, как и в методике непрерывного опробования, периодически осуществляют процедуру "погружение - выдергивание - погружение".

4.9. Вся информация заносится в полевой журнал, рекомендуемая форма  которого  представлена  в  приложении I.

5.  ОБРАБОТКА  МАТЕРИАЛОВ  ИСПЫТАНИЙ

5.1. В период аттестаций прибора (п.п.6.3.6 - 6.3.11.) регистратор ЦТИ-1 регулируется таким образом, что на его цифровом табло высвечивается текущее значение модуля деформации исследуемых грунтов  Ẽ0  или   Еt.

5.2. Для вычисления стабилизированных значений модуля де-
формации грунтов Е используется метод аналитической экстра-
поляции затухающих ветвей экспоненциальных функций по получен-
ным из опыта значениям модуля деформации  Еt  в момент време-
ни t ( t  = 0, 2, 4, 6 мин).

5.3. Неизвестные параметры функций, а также стабилизирован-
ные значения модуля деформации Е при t → ∞ вычисля-
ются в процессе камеральной обработки материалов с  помощью ЭВМ.

При возникновении трудностей, связанных с применением ЭВМ, допускается  в   качестве  ориентировочных значений стабилизирован-

ных модулей деформации грунтов принимать величину Е, вычисленную по формуле:

Е  ≈  0,94 Е3 .

5.4. При непрерывном опробовании толщи на основании стабилизированных  Е  и   соответствующих   им  нестабилизированных значений   модуля деформации Е0 вычисляются величины всех корректирующих коэффициентов

К' =

5.5. После расчленения толщи на слои единичные значения коэффициентов   К   также  группируются  до  слоям  и  вычисляются  их  средние   послойные   значения:

5.6. Единичные стабилизированные значения модуля деформации на  любой глубине в пределах данного слоя вычисляются по формуле:

Е =  К'сл  Ẽо .

5.7. При  дискретном  опробования  толщи   стабилизированные значения модулей деформации используются непосредственно для вычисления расчетных послойных значений модуля деформации грунтов.

5.8. При опробовании грунтов, находящихся ниже уровня грунтовых  вод,  в стабилизированные значения модуля деформации вводится понижающая  поправка  ∆Е (кГ/см2), учитывающая гидростатическое давление воды на уровне расположения датчика давления.   Величина  поправки   вычисляется  по  формуле :

∆Е = 0,01 ( h - hв ) γ w g c ,

где:   h  -  глубина   опробования, м;

hв – глубина  залегания  уровня  грунтовых  вод, м;

γw -  объемная  масса  грунтовой  воды,  т/м3;

g   -  ускорение  свободного  падения, м/сек2;

с  -  постоянная  дилатометра,  указывается   изготовителем

(см. приложение 3).

Истинное значение модуля деформации грунта, расположенного ниже  уровня грунтовых вод, получают путем вычитания поправки  ∆Е  из  величины   стабилизированного   модуля   деформации  Е.

5.9. Результаты расчета стабилизированного модуля деформация заносятся  в  журнал (приложение I), а результаты опыта оформляются в   виде   графика   (приложение 2).

6.  МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РД-100

6.1.  Операции  и   средства  аттестации:

6.1.1. Следует осуществлять ежедневный внешний осмотр корпуса дилатометра,  обращая  особое внимание  на следующие  моменты:

а)	 острие дилатометра не должно иметь зазубрин и погнутос-
          тей;

б)	 поверхность рабочей грани не должна иметь глубоких, цара-
          пин (шириной  более 2 мм), вмятин, следов коррозии;

в)	 корпус   дилатометра   и   зондировочные  штанги  должны  быть

соосны;

г)	 оболочка   кабеля  не  должна  иметь  повреждений.

6.1.2. В качестве средства аттестация используется специальный тарировочный стенд, изображенный схематически на рис.8, в комплекте  с   насосной   станцией   и   образцовым манометром класса 0,4 ,  рассчитанным   на  рабочее  давление  не менее  4,0 МПа.

6.1.3. Винтовой домкрат тарировочного  стенда  должен  обеспечивать  создание  усилия   величиной   не   менее  10  кН.

6.1.4. Для измерения неровностей поверхности рабочих граней следует иметь эталонную прямолинейную пластинку длиной 400 мм, а для измерения геометрических размеров дилатометра - штангенциркуль  с  точностью  ± 0,05 мм.

6.1.5. Для текущего операционного контроля работоспособности дилатометра, выполняемого в полевых условиях, применяется подвижная  тарировочная каретка, схематически изображенная на рис. 9,10.

6.2.  Проведение  аттестации:

6.2.1. Положить дилатометр I (рис.8) на наклонную поверхность столика винтового пресса 3, так, чтобы тензочувствительная мембрана датчика давления находилась в верхнем положении, а плоскость мембраны была перпендикулярна оси прижимного винта. Следует иметь в виду, что крышка тензокамеры не является чувствительным  элементом  и  должна  при  этом  контактировать со столиком   винтового  пресса.

6.2.2. Переместить дилатометр по столику винтового пресса с таким расчетом, чтобы ось прижимного винта 4 проходила через центр  тензочувствительной   мембраны   датчика давления.

6.2.3. Поставить тарировочную камеру 2 соосно с прижимным винтом 3, вставить снаружи в углубление днища камеры 2 центрирующий шарик 5 и плотно прижать тарировочную камеру к корпусу дилатометра  с  помощью  прижимного  винта.

6.2.4. Подсоединить шланг насосной станции, в комплект которой должен входить и образцовый манометр, к штуцеру тарировочной  камеры.

6.2.5.   Выставить  стрелку  образцового  манометра  на  ноль.

6.2.6. Рассчитать  показание цифрового  регистратора,   которое

должно высвечиваться при давлении на манометре, равном 40 кг/ см2, по формуле:

Е max  = 40 С

где:     С   -   постоянная   дилатометра (см. приложение 3).

6.2.7. Подключить кабель дилатометра к разъему Х1 а шнур
электропитания  к  разъему Х2   на  задней стенке ЦТИ-1.

6.2.8. Включить тумблер электропитания на лицевой панели
ЦТИ-1, дать прогреться прибору в течение 10 мин и установить
ноль  на  цифровом  табло.

6.2.9. С помощью насосной станции плавно передать на чувствительную мембрану датчика давление, равное 40 кг/ см2  и установить на цифровом табло ЦТИ-1 с помощью блока переключателей коэффициента  преобразования  К  показание Еmax  по  п.6.2.6. Проверить  при   этом   герметичность   всех   соединений.

6.2.10. Сбросить давление в тарировочной камере до нуля и
выставить с помощью дискретного переключателя и ручки плавного
регулирования  нулевое  показание  на  цифровом табло ЦТИ-1.

6.2.11. Многократным повторением операций по пп. 6.2.9 и
6.2.10. добиться того, чтобы нулевое показание (при нулевом
давлении в тарировочной камере) и показание Еmax (при давле-
нии в тарировочной камере, равном 40 кг/см2) повторилось не
менее  двух  раз.

6.2.12. Путем ступенчатого изменения давления через 10
кг/см2 проверить линейность шкалы цифрового регистратора по
прямой  и   обратной   ветвям  нагружения  не  менее  трех  раз.

6.2.13. После завершения работ по тарировке дилатометра значение коэффициента преобразования К измерителя ЦТИ-1 фиксируется   в    журнале   ведомственной  метрологической  поверки (при-

ложение 3).

6.2.14. Во время основной аттестации следует также опреде-
лить   постоянную   Р   тарировочной   каретки,  которая  используется

при текущем контроле работоспособности дилатометра I (рис.
9, 10)   непосредственно  в  полевых  условиях.

6.2.15. Подвижная тарировочная каретка, схематически изоб-
раженная на рис. 9 и 10, состоит из рамки 2, шарикоподшипника
3, гибкой тросовой подвески 4 и стационарного набора грузов 5
массой 10-15 кг.  Ширина  каретки  В  должна   превышать  ширину дилатометра на 0,3-0,5 мм. Шарикоподшипник должен располагаться
строго по оси симметрии рамки. При выборе стандартного шарико-
подшипника для тарировочной каретки предпочтение следует отда-
вать модификациям, имеющим при одинаковом диаметре наименьшую толщину. Высота рамки Н должна позволять прокатывать каретку по всей длине рабочей поверхности дилатометра.

6.2.16. В процессе эксплуатации каретки в период между ос-
новными аттестациями запрещается изменять ее конструкцию, за-
менять произвольно конструкционные элементы и особенно стацио-
нарный набор грузов. Иными словами, нельзя производить любые
манипуляции, изменяющие собственный  вес  тарировочной  каретки.

6.2.17. Постоянная каретки определяется путем ее трехкрат-
ного прокатывания в обоих направлениях по чувствительной мемб-
ране тензодатчика дилатометра, аттестованного согласно пп.
6.2.1-6.2.13. Схема взаимного расположения каретки и дилатометра показана на рис. 9,10.

6.2.18. Перед началом прокатывания каретки следует устано-
вить "ноль" на цифровом табло регистратора и убедиться с помощью
уровня  в  горизонтальности   рабочей   поверхности   дилатометра.

6.2.19. При каждом прокатывании каретки по чувствительной
мембране тензокамеры необходимо фиксировать максимальное пока-
зание на цифровом табло регистратора, что будет соответствовать
прикладыванию усилия от собственного веса каретки по  центру
мембраны. Прокатывание следует осуществлять плавно и медленно
путем приложения к каретке только горизонтального воздействия.
 	 6.2.20. Результат осреднения отдельных пиковых значений,
полученных при каждом прокатывании, заносится в журнал ведом-
ственной метрологической поверки (приложение 3). Этот результат
является постоянной Р тарировочной каретки, используемой
для текущего операционного контроля точности и работоспособности
дилатометра  в  период  между  основными  аттестациями.

6.2.21. Операционный контроль за исправностью дилатометра
заключается в выполнении операций по пп. 6.2.17-6.2.20.

Дилатометр следует считать исправным в том случае, если при операционном контроле осредненные по трем прокатываниям каретки пиковые значения на цифровом табло регистратора отличаются от показателя тарировочной каретки не более чем на 10 единиц в последнем  разряде  табло.

6.3.  Оформление  результатов аттестации

6.3.1.  Данные трехкратного прямого и обратного нагружения
датчика давления дилатометра с помощью накладной тарировочной
камеры заносятся в журнал ведомственной метрологической поверки
(приложение 3).

6.3.2.  На  основании данных журнала вычисляются средние значения   показаний   цифрового  регистратора  по  прямой  и  обратной

ветвям  нагружения.

6.3.3.   Максимальная разница показаний между прямым и обратным ходом не должна превышать 1% от верхнего предела измерений  цифрового  регистратора.

6.3.4.    В   журнале  ведомственной   метрологической   поверки фиксируются основные геометрические размеры дилатометра, а также
три важные метрологические характеристики; постоянная дилато-
метра С, коэффициент преобразования измерения К' и постоянная
каретки  Р.

6.3.5 Аттестация дилатометра осуществляется в присутствии
компетентной комиссии, состоящей не  менее  чем  из  двух  человек.

6.3.6. Обработанный  и подписанный журнал с заключением комиссии о результатах аттестации является основным документом,
разрешающим или запрещающим применение аттестационного средства  измерения  в  работе.

6.4.  Периодичность  аттестации

6.4.1. Периодичность ведомственной аттестации устанавливается  не  реже,  чем  один  раз  в  квартал.

6.4.2.   Внеочередная  аттестация  прибора  производится:

а)	 при ремонте электронных схем измерительной части               дилатометра;

б)	 при превышении максимально допустимого значения модуля   деформаций   исследуемых   грунтов;

в)	 при повреждении корпуса дилатометра и последующей его  рихтовке;

г)	 при визуальном обнаружении царапин на чувствительном  элементе   дилатометра;

д)	 в случае, если осредненные пиковые значения при прокатывании каретки во время операционного контроля отличаются от показателя Р более, чем на 10 единиц в последнем разряде цифрового табло.

6.4.3. Операционный контроль исправности дилатометра с помощью тарировочной каретки следует производить не реже одного раза  в  неделю.

Из диссертации Лаврова С.Н.

За время использования расклинивающего дилатометра (с 1988 г.) было изготовлено и реализовано более 100 комплектов. Дилатометры используются при проведении инженерно-геологических изысканий для обоснования проектируемого строительства в России и странах СНГ (Украина и Белоруссия), а также для решения специальных исследовательских задач.

В разные годы прибор и технология были успешно внедрены и использовались при проведении инженерных изысканий в ряде организаций: ООО «Новосибирский инженерный центр», ОАО «Стройизыскания», ОАО «Сибгипротранс», ООО «Гидропроект», ОАО «Сибречпроект» (г. Новосибирск), «Орел-ТИСИЗ» (г. Орел); ЗАО Проектно-Изыскательский институт  «Гипроводстрой» (г. Волгоград), ФГУП «Красноярский государственный проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ» (г. Красноярск), ООО «ЮГК «Диамант» (г. Одесса) и других. Всего более 35 организаций.

В г. Новосибирске расклинивающим дилатометром РД-100 активно пользуются шесть организаций. Приборы используются в обычном производственном режиме для выполнения изысканий на текущих объектах. Испытания проводятся преимущественно с использованием самоходных установок статического зондирования, что дает максимальную эффективность от их применения. Процесс выполнения работ в этом случае не требует специальной подготовки оборудования, оснастки и инструмента, достаточно укомплектовать установку дополнительным снарядом (штанги диаметром 36 мм). Средняя производительность одной установки статического зондирования составляет 30.40 п. м. или 150.200 значений модуля деформации в день. В год эти организации используют расклинивающий дилатометр, в среднем, на* 100. 150 объектах изысканий в пределах территории г. Новосибирска и Новосибирской области. Исследования деформационных свойств грунтов не ограничиваются какими-либо генетическими предпочтениями, главное требование по применению дилатометра - это талые дисперсные грунты, не содержащие твердых включений частиц размером более 2 мм. В процессе проведения инженерно-геологических изысканий исследованы мел-палеогеновые, неогеновые и четвертичные отложения, представленные глинистыми, песчаными грунтами и илами аллювиального, делювиального, эолового, элювиального, биогенного, озерного, ледникового и техногенного происхождения. Глубина исследований грунтовой толщи составляла от 10 до 26 м, в отдельных случаях достигая 36т.

Расклинивающий дилатометр использовался при проведении изысканий для проектирования и строительства жилых массивов «Восточный», «Чистая слобода», «Ключ - Камышенский», «Береговой», «Северо - Чемской», «Затулинский», «Акатуйский» и других, а также под отдельные высотные здания в т.ч. и уникальные, высотой более 100 м. (30.46 этажей), на объектах транспортной инфраструктуры, включая станции и перегоны метрополитена, автотранспортные развязки и мостовые переходы, а также промышленные («Завод искусственного волокна», завод «Медпрепаратов», Листвянская обогатительная фабрика и т. д.), логистические («Логопарк-Обь», «Логопарк-Толмачево», «Логопарк Пашинский» и др.) и торгово-развлекательные комплексы («Гигант», «Лента», «Континент», «Посуда-центр», «Аура», «Икеа» и др.). Всего за годы использования дилатометра РД-100 в г. Новосибирске и Новосибирской области выполнено исследование деформационных свойств дисперсных грунтов более чем в 2000 точках, в которых было выполнено более 300 тысяч определений модуля деформации дисперсных грунтов.

Наряду с производством изысканий, расклинивающий дилатометр использовался при проведении специальных исследований по оценке сжимаемости слабых грунтов в г. Архангельске (илы мощностью 5.8 м, залегающие под-шестиметровой толщей валунно-галечниковых отложений) и плотных элювиальных грунтов (глины, суглинки, аргиллиты), залегающих в основании оползня в Летнем саду г. Томска (работы выполнялись из водопонижающей штольни с использованием нестандартного силового оборудования).  Для проведения данных исследований были изготовлены специальные комплекты дилатометров: для слабых грунтов инденторьы с сильночувствительными мембранами; позволяющие работать только в грунтах с модулем деформации не превышающим 5;0..6;0 МПа; для плотных грунтов - инденторы повышенной жесткости и с малочувствительными мембранами для определения: модуля-деформации грунтов в пределах 100..150 МПа.

В 1991 г. на основании первых положительных результатов сопоставительных испытаний, грунтов расклинивающим; дилатометром: со стандартными; методами оценки сжимаемости (штамповые, прессиометрические и компрессионные), ПНИИИС совместно с трестом ЗапСибТИСИЗ были разработаны и утверждены «Рекомендации по определению деформационных свойств грунтов расклинивающим дилатометром РД-100.

В 2004; г. расклинивающий дилатометр РД-100 был рекомендован; к использованию в СП 11-114-2004 «Инженерные изыскания* на континентальном шельфе для строительства морских нефтегазопромысловых сооружений» как один из методов по определению-сжимаемости морских отложений; представленных дисперсными; грунтами.

Опыт более чем двадцатилетней: эксплуатации; расклинивающих дилатометров- РД-100 позволяет сформулировать следующую производственную характеристику устройства:

- отсутствие подвижных частей и связанная с этим простота конструкции рабочего наконечника дилатометра способствует высокой эксплуатационной надежности устройства в самых разнообразных грунтовых условиях, представленных классом дисперсных грунтов;

- весь технологический цикл замыкается на одну силовую установку, в качестве которой может использоваться ¡гидравлическая система буровых установок и гидравлические домкраты установок статического зондирования; которые применяются в изыскательской практике;

- одна самоходная установка статического зондирования, укомплектованная; одним: расклинивающим дилатометром, при бесперебойной работе может обеспечить определение более 20 тысяч значений модуля деформации грунтов